| 附件1：垂直送风式等离子空气消毒机及洁净罩参数要求（标黄处需全部填写） |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 满足此条请打√ | 备注 |
| *1、提供消毒产品卫生安全评价报告； |  |  |
| *2、病毒杀灭性能：开机作用时间4分钟内对不小于30m³的试验舱内有代表性的病毒（流感病毒或其它病毒）杀灭率≥99.99%，提供消毒产品检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 3、病毒杀灭性能：开机作用时间15分钟内对不小于30m³的试验舱内有代表性的病毒（流感病毒或其它病毒）完全杀灭，消毒后空气中病毒数量应为未检出或0，提供消毒产品检测机构出具的检测报告； |  |  |
| *4、细菌杀灭性能：整机运行30分钟内对不小于200m³房间内自然菌杀灭率≥99.9%，提供具有CMA认证的消毒产品检测机构出具的检测报告； |  |  |
| *5、细菌杀灭性能：整机运行不超过5分钟对不小于20m³的试验舱内白色葡萄球菌杀灭率达到100%，提供具有CMA认证的消毒产品检测机构出具的检测报告； |  |  |
| 6、细菌杀灭性能：设备单独等离子模块（去除机器内所有过滤器模块，仅保留等离子模块）运行不超过10分钟对不小于20m³的试验舱内白色葡萄球菌杀灭率达到100%，提供具有CMA认证的消毒产品检测机构出具的检测报告； |  |  |
| *7、真菌杀灭性能：整机运行不超过5分钟对不小于20m³的试验舱内黑曲霉杀灭率达到100%，提供具有CMA认证的消毒产品检测机构出具的检测报告； |  |  |
| 8、臭氧残留：在开机状态下测试60分钟，臭氧残留量不高于0.001㎎/m³，提供具有CMA认证消毒产品检测机构出具的检测报告； |  |  |
| *9、洁净空气量：洁净空气量>3000m³/h,提供具有CMA认证消毒产品检测机构出具的检测报告; |  |  |
| *10、等离子体密度最高值应≥2.6×1019m-³，提供中科院等离子体物理研究所检测报告； |  |  |
| 11、远程监控：设备配备无线物联网卡，可实现智能无线远程监控维保功能，核心部件运行情况和报警记录实时传输至云数据服务器，并终生自动保存详细运行记录，物联网卡及云数据服务器终生免费使用，提供远程监控总服务器监控现场截图； |  |  |
| 12、人机界面：设备人机对话界面友好，采用真彩触摸屏幕，触摸屏尺寸≥6寸； |  |  |
| 13、智能操作：设备操作界面可智能存储50组以上房间尺寸数据，方便设备在不同尺寸的房间自动匹配使用风量，提供房间尺寸数据存储操作界面截图。 |  |  |
| *14、灭菌记录无纸化存储：设备外置USB接口，可连接U盘等存储设备，设备运行记录时间、温度、风量等重要运行参数实时存储至U盘，运行记录存储容量量≥8年，提供USB存储实景照片； |  |  |
| 15、记录阅读：提供灭菌记录查看上位机软件，可智能追溯、查阅任意时段的灭菌记录，灭菌记录可打印，上位机软件终生免费使用，免费升级，提供上位机软件使用界面截图； |  |  |
| 16、扩展功能：设备带有洁净罩扩展接口，可与洁净罩配套使用； |  |  |
| 17、洁净罩可以与等离子空气消毒机主机进行无缝对接，合理限定消毒区域，罩内可迅速实现并保持5级无菌洁净水平，等离子空气消毒机独立作用于病房可让病房达到6级无菌洁净水平。（提供已验收客户洁净罩内实现5级、房间内达到6级的细菌和尘埃粒子检测报告）； |  |  |
| *18、信息管理系统：提供骨髓移植中心消毒设备信息管理系统1套，信息管理系统可安装于移植中心管理人员办公室，管理人员可实时查看每台消毒设备的实时运行状态，并可通过权限远程操作每台设备，设备运行记录、易损件使用时限、维修记录、保养记录等可智能实时存储于管理系统。方便设备智能管理，信息管理系统终生免费使用、免费升级，提供信息管理系统主要操作界面截图。 |  |  |
| 19、所提供等离子空气消毒机主机均可与信息管理系统智能无线连接； |  |  |
| 20、洁净罩提供可调100-230次/h的空气置换率； |  |  |
| 21、洁净罩内部净高≥2045mm； |  |  |
| 22、洁净罩系统采用LED环绕照明装置，照明装置带有无线遥控器，非有线开关式的无线遥控器可以任意置于患者易触碰位置，方便危重患者自行使用 ，提供使用现场照片； |  |  |
| 23、洁净罩内装有电视机，电视机尺寸≥28英寸，电视观看角度可根据病号要求调整，提供使用现场照片； |  |  |
| *24、洁净罩内配备有无线呼叫系统，呼叫终端可以任意置于患者易触碰位置，呼叫主机可任意置于医务人员易观测位置，方便危重患者紧急情况呼叫使用，提供使用现场照片； |  |  |
| 25、洁净罩四周隔帘采用提拉锁紧式锁扣锁紧，方便病号进出； |  |  |
| 26、洁净罩四周均有可与等离子空气消毒主机连接的接口，可提供不少于6个方位与等离子空气消毒机实现无缝对接。 |  |  |
| 27、洁净罩设备可以组合拆卸收放，自带脚轮，可锁紧，可移动。 |  |  |
| 备注：满足所有标注“*”的参数需都满足,该表格需加盖总章，纳入合同，请谨慎填写！ |  |  |

附件2：广东省人民医院物资（非械字号设备）报名资料清单要求

（设备名称：                    品牌及型号：              ）

※（以下资料一式二份且均须加盖公章。请按以下顺序装订）※

第一部分：设备资料 □ 1、设备报价表（Excel版本）：含完整配置的设备报价【要求：含名称、品牌、型号、配置、报价（包含3年质保期）及设备在用医院、质保期后每年的维保价格】。 □ 2、产品实施案例：提供三家医院或企事业单位合同（含配置清单）复印件或发票复印件或中标通知书或进关单复印件，一次具体案例说明。 □ 3、厂家三证：生产许可证、营业执照、税务登记证。 □ 4、代理公司三证：经营许可证、营业执照、税务登记证。 □ 5、授权书：1、厂家给销售公司的授权书（有效期至 ）（要求半年以上） 2、销售公司给业务员的授权书及身份证复印件 □ 6、本次实施方案及周期。 □ 7、厂家售后服务承诺书。 第二部分：设备配套耗材 □ 如设备不需配套耗材或试剂，请提供厂家出具不需专机专用耗材的保证函； □ 如需使用配套耗材，请按以下资料顺序整理。 □ 1、产品报价表（包括：名称、规格/型号、厂家、注册证及其有效期、市场报价及优惠价） □ 2、公司进货发票复印件（进口产品提供报关单） □ 3、代理公司销售给其他同级医院或企事业单位发票复印件（三家以上） □ 4、厂家三证：生产许可证、营业执照、税务登记证。 □ 5、代理公司三证：经营许可证、营业执照、税务登记证。 □ 6、授权书：1、厂家给销售公司的授权书 2、销售公司给业务员的授权书及身份证复印件 □ 7、产品彩图或样品。 第三部分：维修零配件报价 □ 1、维修报价表：名称、规格/型号、市场报价、优惠价。 销售给其他同级医院或企事业单位的设备主要零配件的发票复印件，如无法提供发票复印件，请提供厂家出具说明函。 □ 2、厂家提供的售后服务授权书。 □ 3、设备、耗材、零配件的产品质量及提供资料真实性保证。

供应商名称： 联系人： 联系电话： 邮箱：

填表说明：1、相对应的资料齐全的就在左边的□“√”，如提供虚假资料一概不收且不通过，并且设备、耗材、维修资料各分开一叠。