广东省人民医院消毒供应服务外包项目采购需求

一、项目名称：广东省人民医院消毒供应服务外包项目

二、 资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，提交有效的企业法人营业执照副本（或事业法人登记证）复印件

- 提供投标人参加本次招标采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺函）。

- 应获得卫生健康主管部门颁发的《医疗机构执业许可证》，获得专用于处理“硬器械”的资质。

- 本项目不接受联合体投标,不接受投标人项目分包。

- 不接受投标人由外公司挂靠承包。

- 三、项目基本情况

广东省人民医院床位数为2558张，年均手术量约8.3-9万例；年高温灭菌器械（含部分外来医疗器械）约343.3万件、年均租用约78.9万件器械、代灭菌包约8.71万包、高水平消毒物品约3.5万件。本项目服务期二年（自签订合同之日起二年）。

四、总体要求

- 中标人按照最新颁布的中华人民共和国卫生行业标准之医院消毒供应中心的四个标准

- 要求及其他医院感控相关规范，包括但不限于《医院消毒供应中心管理规范（编号WS 310.1）》、《清洗消毒及灭菌技术操作规范（编号WS 310.2）》、《清洗消毒及灭菌效果监测标准（编号WS 310.3）》、《口腔器械消毒灭菌技术操作规范（编号WS506-2016）》、《医院机构消毒技术规范》、《医疗消毒供应中心基本标准（试行）》、《医疗消毒供应中心管理规范（试行）》，对采购人（医院）交付和租用的可重复使用的各类手术器械、外来医疗器械及植入物、诊疗器械、器具、容器、聚丙烯材料的医用器具、棉布敷料包和其他可循环处理的物品进行清洗、消毒、灭菌处理；高水平消毒物品达到高水平消毒要求和效果，代灭菌物品达到灭菌效果；以及物流回收预处理、配送到临床各科室的服务；并保证消毒灭菌全流程符合国家规范/标准要求。当上述国家或行业标准更新后应符合更新后的国家医院消毒供应中心标准。如果出现因为违反行业标准和技术规范及医院感染管理要求而出现的所有问题由中标人全权负责。

- 中标人按照医院业务需求，能按协议准时、准确、安全的为采购人（医院）提供服务，

- 以确保医院医疗运行业务工作的正常运行。中标人向采购人（医院）收取项目相应费用，此部分收费标准必须公开透明。

- 中标人的工作场地应满足采购人（医院）的器械处理要求，分区域进行处理，避免器械

- 混乱和同其他医院的器械混淆，如出现以上问题，由中标人全权负责。

- 中标人按照国家行业标准配备相应的设备设施（具体见《WS310.1》能满足清洗、消毒、

- 灭菌的需要，并满足采购人（医院）日益增长的器械使用及周转情况。同时按照行业规范对设备设施及清洗、消毒、灭菌耗材进行检测或监测，并提供相应的检测报告。

- 中标人所提供的租用器械、医用耗材、消毒隔离相关产品应符合国家和医院的有关要求，

- 证件齐全，质量和来源可追溯,所选的品牌要优于或者和我院现在使用的品牌一样。而且能保证运输安全，并做定期检查和记录，提供相关报告。

- 中标人需每年接受行业相关行政主管部门的各种有关消毒灭菌工作的检查，检查结果报

- 备采购人。

- 质量管理需遵循中华人民共和国卫生行业标准之医院消毒供应中心标准（即WS310.1；

- WS310.2；WS310.3和WS506）提供文字记录和质量控制数据，每月备份交采购人存档。若中标人服务不到位或管理质量不符合招标文件要求，因此造成采购人（医院）损失的，由中标人负责赔偿。

- 所有的器械包都可通过计算机信息化追溯系统对该产品包处理时的每一个流程进行追

- 溯。报告可以提供诸如所处理的器械包（名称）或（和）器械的数量、时间、灭菌方式、灭菌运行参数（具体见《WS310.1》）、发放科室、使用患者、发放及回收人员等信息，能完成与我院信息系统的对接（相关费用有中标人承担）。

- 中标人员工按照行业标准进行相关岗位认证，持证上岗，员工须严格按照标准化的操作

- 程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证采购人消毒供应中心服务外包工作能安全、高效、有序和有计划地运转。

- 中标人需要直接从临床和手术科室回收污染的器械，并直接送回无菌物品到科室。车程

- 在1.5-2小时内，物流配送应符合医院感染预防与控制原则，按照中国医学装备学会发布的《区域消毒 供应中心物流配送管理（编号 T/CAME 23-2020）》执行物流配送流程。运送器具、交通运输车辆的清洗消毒和质量监测应符合医院消毒卫生标准（即GB 15982-2012）的规定。

- 中标人的工作场所及运输车内需要有全方位无死角的监控录像，需要高清并保留180天

- 以上，确保随时可查阅监控信息，确保所有环节的操作能够及时查阅。

五、服务内容及要求

1. 消毒服务要求：

1.1  对可重复使用和租用的各类手术器械、外来医疗器械及植入物、诊疗器械、器具、容器、聚丙烯材料的医用器具、棉布敷料包和其他可循环处理的物品按国家规范和消毒技术规范进行接收、分类（清点）、清洗、消毒、干燥、检查与保养、包装、灭菌、监测、发放步骤。除了以上步骤以外，中标方还要为器械提供必要的保护装置和维护保养工作以保证器械处于正常使用状态，而且符合医院的工作习惯和操作流程。

1.2  根据产品规格要求对器械包及包内其他一次性医用耗材、其他辅助包进行准备、检查、包装和灭菌，并符合采购方的要求。

1.3  根据国家规范使用合适并已通过验证的方法对各种医疗器械包、敷料包以及各类器具进行消毒灭菌，且消毒灭菌后的物品使用性能完好及无菌性符合国家及行业标准。

1.4  外来医疗器械及植入物根据国家规范及中华护理学会消毒供应专业委员会编写《外来医疗器械清洗消毒及灭菌技术指南》里的要求，对于首次接收应根据器械说明书的灭菌参数对外来器械及植入物进行灭菌参数有效性测试和湿包检查，并完善记录归档。根据规范要求，确保外来医疗器械及植入物的清洗、消毒、灭菌、生物监测、运输工作按质按时完成，不能影响医院正常使用。

1.5  按照规范对清洗消毒器、超声机进行年度清洗效果验证；对封口机进行年度检测；对于高压蒸汽灭菌器及低温灭菌器进行年度第三方检测，并提供相应报告。中标方所消毒灭菌的器械应当符合国家《医院消毒供应中心清洗消毒及灭菌效果监测标准》要求，并向采购方提供可追溯的每批次消毒灭菌合格证明文件。

1.6  运送和收取频率：

- 车程在1.5-2小时内；

- 运行时间与班次：周一至周六每天6-8个班次转运。周日与法定节假日每天2-4个班次转运，特殊情况根据医院业务量协商。如医院业务量大，器械量超过600把/次,需增加运送次数；或根据物流装载量达到物流车的80%，可增加车次。不额外加收采购人物流费用。以满足医院需求为目标，根据业务量的需要，具体转运时间及班次双方协商，若有特殊情况，双方协商物流转运时间和频率。

（3）临床、门诊及各类手术室的污染物品要求中标人按照指定时间从临床、门诊及各类手术室污物暂存间回收；临床、门诊及各类手术室的灭菌物品要求中标人按照指定时间通过洁梯发放至指定交接区域。

（4）加急服务：提供加急服务，加急时间不超过4小时。

（5）每年免费赠送15次加急服务

1.7  所有的器械包都可通过计算机信息化追溯系统对该产品包处理时的每一个流程进行追溯。报告可以提供诸如所处理的器械包（名称）、使用科室和器械的数量、处理时间、及清洗消毒器的炉次、灭菌方式、灭菌炉号炉次、灭菌日期、失效日期及清洗、包装、灭菌、发放操作者等信息；形成各类报表及报表分类汇总查询功能；长期提供信息化最终系统的查询，对于植入物的记录终身保留，以方便查找。能完成与我院HIS信息化系统的对接，对接过程产生的费用均由中标方负责，不得额外收取信息系统及追溯系统相关任何费用。所有的器械包应配有器械配置清单及图片，并能提供共享功能。

1.8  对于从采购方接收到损坏严重无法继续使用的器械，中标方应及时沟通并填写清单，报采购方审核，经双方确认，填写器械报废单随实物交采购方相关负责人核实作报废处理。对于中标方损坏或丢失的器械、器具应进行相应的赔偿。

1.9  临床、诊室、各类手术室回收器械在科室交接给中标方后到灭菌器械使用前发生的器械丢失或损坏的由中标方承担赔偿责任。采购方在开包后2小时内发现器械丢失或损坏，由中标方承担赔偿责任。若因中标人的原因所致器械器具、物品等丢失或者损坏，中标人应在一周内配回原厂产品，并在配件采购期间向采购人提供中标人自有的器械、器具、物品，同原产品的功能一致，以保障采购人的正常运营。中标方需要在工作区域尤其是接收区域安装高清摄像头，以方便查阅交接时的情况。

1.10  应急机制：中标人提供设备设施、器械损坏、灭菌失败、生物监测不合格、破包、湿包、物流紧急故障、疫情封控及其他突发事件的应急预案，并每年都有演练，并记录。

2. 人员要求：

2.1  消毒供应服务人员配置要求：

2.1.1  技术总负责人：全职1名。全面负责医院消毒工作质量管理工作人员；全面协调全过程管理工作，具有消毒供应管理经验的副高级及以上专业技术职务任职资格的护士。

2.1.2  消毒服务技术人员：具体实施消毒工作的服务人员，至少全职16人以上，按规定取得相应上岗证。其中：

（1）至少有2名具有5年以上医院感染管理经验的护士。

（2）至少有8名具有3年以上消毒供应工作经验的护士，其中5名具有中级及以上专业技术职务任职资格。

（3）至少有4名消毒员，按规定取得相应上岗证。

（4）至少有2名专职的工程技术人员，具备相应专业知识及5年以上相关工作经验。

（5）具有与开展业务相适应的其他技术人员及其他工作人员。

2.2  各岗位工作时间：365天*24小时；各岗位工作人员作业内容如有涉及行业执业资格证书才能作业的，必须持有相应作业岗位的执业资格证方可上岗，若中标人违反相关规定产生的安全事故或因误工造成采购人工作延误、造成采购人损失的，均由中标人承担一切责任。

- 3. 设备要求：

3.1  中标人承担本项目必须具备但不局限以下设备：压力蒸汽灭菌器、高效全自动清洗消毒器、快速多舱式全自动清洗消毒器、大型多功能快速清洗消毒器、脉动真空清洗消毒器、软式内镜清洗消毒器、环氧乙烷灭菌器、过氧化氢低温等离子体灭菌器或甲醛灭菌器。

3.2  作业要求：中标人在履行消毒工作期间确保水、电、汽正常运行，水电汽系统设备均设置双备份系统，确保作业期间消毒工作正常运行，切实保障好医院常态化工作正常开展，且做好应急预案。

- 4. 交接工作要求：

- 中标人将全力配合采购人进行由于合同到期或提前终止导致的服务交接（）工作。交

- 接工作在保障日常消毒供应服务不受影响的基础上，将持续直到后续服务供应商开始正式运作。配合工作内容涵盖为 实现顺利交接所涉及的所有文档、报告及信息。

- 物流配送要求：

- 必须符合医疗消毒供应中心管理规范相关内容要求及执行标准。物流配送服务期内车辆

- 必须固定服务，至少提供4辆定点专车专用物流配送车辆，且有不受道路时间限制的车辆服务于采购人；未经采购人许可，不得随意更换服务车辆；且车辆已使用年限不超过十年。

- 售后服务要求:

6.1  在接报后2小时内现场解决，处理完毕。若在2小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的器械给予甲方临时使用。

6.2  若中标人服务人员在消毒过程中，人为损坏医疗用器械的，中标人必须马上采取损耗替换备用器械临时使用，并在三个工作日内采购到新的同类同品牌或同档次品牌的器械供应使用。

6.3  服务过程中，采购人每月派供应室、手术室、护理部及感控等部门的专家对中标人根据《消毒供应中心外包服务质量考核标准》进行质量检查及评分，评分结果并与每月结算费用挂钩。具体挂钩方法以合同为准。

6.4  服务过程中，中标人对采购人提出的服务反馈或投诉，中标人应在2个工作日内处理好直到采购人满意，且同时将问题原因调查结果或投诉处理结果形成书面报告提供采购人。

- 其他要求

7.1  运送的物品清单应每次随产品一同提交给采购人，相对应的服务对账单也需要每月5号之前向医院提交上个月的消毒灭菌服务月报表，内容包括各科室当月交付消毒灭菌或租用的各类手术器械、外来医疗器械及植入物、诊疗器械、器具、容器的数量、品种；高水平消毒的物品的数量、品种；代灭菌包的数量和品种。送回无菌物品数量、品种；总报废数量、品种；需补充物品数量、品种等信息，以及当月结算金额等。采购方收到月报表后进行核实确认，根据合同约定结算。

7.2. 因采购人有可能需要使用外来器械供应商提供的器械和植入物，支付方式如下：

7.2.1  集采的外来器械和植入物，由采购人按照合同价格进行支付。

7.2.2  非集采的外来器械和植入物，中标方根据医院使用要求与外来器械供应商签订消毒灭菌合同，按照外来器械要求实施管理，确保外来器械的清洗、消毒、灭菌、运输、生物监测工作按质按时完成，该费用由外来器械供应商另行支付，采购人不承担该部分的相关费用。但外来器械供应商可以自由选择第三方消毒供应中心，采购人无法指定一定为中标人。

7.3  中标方每月须向采购方提交区以上疾病预防控制中心出具的针对其消毒供应中心进行的检测合格报告：（1）高温高压灭菌检测报告；（2）消毒供应中心环境监测合格报告。

7.4  中标方每年须向采购方提交行业相关行政主管部门的各种有关消毒灭菌工作的检查报告。